Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 331-5

Дана: 09.05.2017.

Дaнa 08.05.2017. гoдинe Кoмисиja зa jaвну нaбaвку апарата за офталмологију – Ауто кераторефрактометар, брoj JНМВ 6/2017, дoбилa je Зaхтeв зa појашњењем кoнкурснe дoкумeнтaциje слeдeћe сaдржинe:

ПИТАЊЕ 1:

Postovani,

U tehnickoj specifikaciji stavka br.1 odredjen je merni opseg -22 +30D koji limitira ucesce veceg broja ponudjaca i aparata koji imaju u praksi potvrdjene izuzetne perfomanse, sto je protivno Nacelu obezbedjivanja konkurencije, clan 10 Zakona o javnim nabavkama.

Postavlja se pitanje da li se moze ponuditi aparat ciji je merni opseg Sfera -30.00 ~+ 25D, Cyl 0—1-12.00, koji su svi renomirani doktori i strucnjaci ocenili i koriste kako u privatnim ordinacijama, tako i u drzavnim bolnicama, ukljucujuci i VMA.

Stavka br.8 Trazi se vertex distanca 0,10,12,13.5,15mm

Skrecemo vam paznju da najveci broj autorefraktokeratometara ima vrednosti 0,12,13.5,15 ali da nemaju vrednost 10 iz razloga sto ta vrednost nije neophodna oftalmologu u toku vrsenja pregleda.

Samim tim, da vertex 0,12,13.5,15 dolazi u obzir u okviru ponude?

U stavci br. 13 navedena je pupilarna distanca 0~85mm. S obzirom na neubacejeno malu pocetnu vrednost nula , da li to znaci da mogu biti ponudjeni aparati koji mere PD 10~85mm, sto bi trebalo da bude uobicajena merna vrednost.

Stavka br.11 pomerljive distance

Da li dolazi u obzir raspon pomeranja gore-dole +15mm, levo-desno +5mm+2mm, odnosno napred- nazad +5mm+2mm, jer ove vrednosti u praksi apsolutno zadovoljavaju potrebe lekara u radu sa pacijentom za odredjivanje tacnih i preciznih mernih rezultata.

Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku dobara - nabavka aparata Auto keratorefraktometar JNMV br.6/2017 u tehnickoj specifikaciji kako biste omogucili da vrhunski aparati drugih proizvodjaca koji cenovno mogu biti dostupni vasem Domu zdravlja a opet vasi lekari mogu raditi sa uredjajima vrhunskih perfomansi.

OДГОВОР Кoмисиje:

Поштовани,

Ваше предлоге које се односе на ставке 1, 8 и 13 смо прихватили и изменили конкурсну документацију. Измене ће одмах бити објављене на Порталу управе за јавне набавке и на интернет страници Дома здравља. Ставка бр.11 остаје непромењена, јер одговара потребама наручиоца.

ПИТАЊЕ 2:

Poštovani,

Pitanje u vezi javne nabavke broj 6/2017  - nabavka aparata аutokeratorefraktometar.

Da li biste prihvatili izjavu proizvođača dobra na kojoj piše da je lice zaposleno u firmi ponuđača ovlašćeni serviser?

ОДГОВОР 2:

Поштовани,

Изјаву произвођача добра на којој пише да је лице запослено у фирми понуђача овлашћени сервисер не можемо прихватити, већ је потребно поступити искључиво у складу са конкурсном документацијом односно

Уколико понуђач поседује сервис, доставити:

- оригиналну Изјаву произвођача или инозаступника произвођача за Европу  да  је понуђач овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђене опреме, на територији Републике Србије.

ИЛИ

Уколико понуђач има уговор (уговор између понуђача и друге уговорне стране) о пословно техничкој сарадњи за сервис, доставити:

- уговор о пословно техничкој сарадњи за сервис,

- оригиналну Изјаву произвођача или изјаву инозаступника произвођача за  Европу да је друга уговорна страна овлашћени сервис произвођача, за одржавање понуђене опреме.

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке